2018年高校实验室安全现场检查报告

表1：检查结果

| 条款重要性 | 非常重要*** | 重要** | 一般重要* | 所有条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不符合项目数 | 0 | 1 | 7 | 21 |
| 评价结果 | B |  |  |  |

表2：不符合项问题明细

| 序号 | 条款号 | 条款星级 | 问题描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.6.3 | ** | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所没有合适的监控报警装置，且距离接线板太近，气路安排不够合理 | 丰盛堂C910 纳米科技研究中心103 丰盛堂C212 丰盛堂C104 |
| 2 | 5.1.4 | * | 公共场所堆放仪器物品 | 环境学院304 南校区物理楼 |
| 3 | 5.3.2 | * | 中央实验台上，办公用品和实验试剂混放、试剂瓶无瓶盖等；通风橱内物品摆放凌乱；实验室内物品摆放无序，存在脏乱差现象 | 丰盛堂C108 丰盛堂分析测试公共平台 环境学院A102 |
| 4 | 5.4.2 | * | 危险实验室中急救药品过期 | 纳米科技研究中心 |
| 5 | 7.1.4 | * | 部分实验室仍存在接线板串接供电想象 | 纳米科技研究中心105 |
| 6 | 8.5.2 | * | 易制暴品领用、使用、处置记录不全 | 丰盛堂C908 丰盛堂C904 |
| 7 | 8.6.8 | * | 气体管路标识不规范 | 分析公共平台 纳米楼 |
| 8 | 8.7.2 | * | 未张贴学校统一的实验废弃物标签 | 丰盛堂C510 环境学院A201 |
| 9 | 4.4.3 |  | 存档记录不够规范 | 化学学院 |
| 10 | 5.2.2 |  | 墙上气体管路布局规范，但气体铭牌辩识度低，出口管线与电源没有分开、气路开关前被设备阻挡，操作不便 | 丰盛堂C108 |
| 11 | 5.3.4 |  | 实验室内随意堆放废弃物和个人物品 | 南校区物理楼5楼走廊 丰盛堂C212 |
| 12 | 8.2.2 |  | 易挥发的试剂存储柜未连接通风系统 | 药学院602室 |
| 13 | 8.2.3 |  | 实验室存储的试剂种类较多，未进行有序分类存放；药学院605室中试药目录中有氰化钾（经检查，未发现氰化钾剧毒品），实验室未见危化品动态使用记录台帐 | 纳米科技研究中心105 丰盛堂C112 丰盛堂C108 环境学院A201 药学院605室 |
| 14 | 8.6.2 |  | 实验室气体存放、管理需进一步规范，如：危险、有毒气瓶（如氢气、一氧化碳）没有放入带报警装置的安全柜中；液氮罐、高压钢瓶放置地方不当，与文件柜相互影响，有安全隐患；气体钢瓶使用的压力记录不及时，记录设置不合理（不便记录） | 纳米科技研究中心204 丰盛堂C510 丰盛堂C910 丰盛堂C908 丰盛堂C904 丰盛堂C104 丰盛堂C108 |
| 15 | 8.7.3 |  | 学校有统一的废液收集桶标签，但使用率较低，实验室废液收集桶的管理有待规范：废液收集桶标识不明，与溶剂混放，实验室内存放试剂量过大（在该室内多处存放了不少的50升装试剂）；废液收集区与高压钢瓶太近，影响气体阀门安全使用；存放大量有机试剂，且放置在电加热器附近，并影响通风厨的使用。实验室废弃物分类容器不规范，未按规定张贴分类标签 | 丰盛堂C510 丰盛堂C908 丰盛堂C904 环境学院A308 药学院317 |
| 16 | 8.7.6 |  | 存在化学实验固体废物和生活垃圾混放现象 | 环境学院A201 生科院506 |
| 17 | 9.6.5 |  | 现场未见实验动物废弃物处置记录 | 药学院228 |
| 18 | 9.7.7 |  | 生活垃圾与动物饲养垫料混放 | 药学院3楼过道 |
| 19 | 12.2.2 |  | 高温高压设备未见上岗培训记录，未见标准操作流程规范 | 环境学院A308 药学院317 |
| 20 | 12.4.3 |  | 冰箱内化学品容器敞口放置 | 丰盛堂C908 |
| 21 | 12.5.4 |  | 大型加热装置违规重迭放置，并与易燃物品混在一起 | 丰盛堂C510 |